ПЕРЕЧЕНЬ  ВЕЩЕСТВ

с аттестованными методиками анализа на хроматографе ФГХ-1

производства ООО НПФ «ЭКАН» (г. Москва)

### Портативный газовый хроматограф ФГХ способен выполнять измерения как в воздухе, так и в воде.

#### Таблица 1. Перечень веществ с аттестованными методиками анализа в воздухе для хроматографов ФГХ

| №№ | Название вещества | ПДК (ОБУВ), мг/м3 | Аттестованный диапазон концентраций, мг/м3 | Тип детек-тора | CAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочей зоны | Атмосферы |  |  |  |
|  | Традиционное | По номенклатуре IUPAC | Макс. разовая | Средне-сменная | Макс. разовая | Средне-суточная | Мин. | Макс. |  |  |
| 1. | Акрилонитрил | 2-Пропеннитрил | 1,5 | 0,5 |  | 0,005 | 0,29 | 10 | A | 107-13-1 |
| 2. | Акролеин | Проп-2-ен-1-аль | 0,2 |  | 0,03 | 0,01 | 0,12 0,02511 0,00512 | 102,11 212 | K K Э | 107-02-8 |
| 3. | Аллиловый спирт | 1-Гидроксипроп-2-ен | 2 |  |  | 0,02 | 0,23 0,157 | 100 | K K | 107-18-6 |
| 4. | Амилмеркаптан | 1-Пентантиол |  |  | 0,0004 |  | 0,0816 | 12 | K | 110-66-7 |
| 5. | Амиловый спирт | Пентан-1-ол | 10 |  | 0,01 |  | 0,27,3 | 100 | K | 71-41-0 |
| 6. | трет-Амиловый спирт | 2-Метил-2-бутанол |  |  |  |  | 0,0316 | 60 | K | 75-85-4 |
| 7. | Анилин | Аминобензол | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,12,13 | 10 | K | 62-53-3 |
| 8. | Ацетальдегид | Этаналь | 5 |  | 0,01 |  | 0,54,10 0,00512 | 1004,10 2012 | K Э | 75-07-0 |
| 9. | Ацетилен | Этин |  |  |  | 1,5 | 0,29 | 500 | A | 74-86-2 |
| 10. | Ацетон | Пропан-2-он | 800 | 200 | 0,35 |  | 0,087,3 | 8003 1 0007 | K K | 67-64-1 |
| 11. | Ацетофенон | 1-Фенилэтанол | 5 |  | 0,01 |  | 0,117 | 15 | K | 98-86-2 |
| 12. | Бензальдегид | Бензойный альдегид | 5 |  | 0,04 |  | 0,2 | 506 2513 | K K | 100-52-7 |
| 13. | Бензол | Бензол | 15 | 5 | 0,3 | 0,06 | 0,053,8 0,059 0,017 | 1003,8 3009 1007 | A, K A K | 71-43-2 |
| 14. | Бромбензол | Бромбензол | 10 | 3 |  | 0,03 | 0,0216 | 31 | K | 108-86-1 |
| 15. | Бромдихлорметан |  |  |  |  |  | 0,58 | 10 | A | 75-27-4 |
| 16. | Бромоформ | Трибромметан | 5 |  |  | 0,05 | 0,516 0,38 | 1616 308 | K A | 75-25-2 |
| 17. | Бутан | н-Бутан | 900 | 300 | 200 |  | 1 | 1 5002 2 00014 | K K | 106-97-8 |
| 18. | Бутилакрилат | Бутилпроп-2-еноат | 30 | 10 | 0,0075 |  | 0,084,10 | 400 | K | 141-32-2 |
| 19. | Бутилацетат | Бутилацетат | 200 | 50 | 0,1 |  | 0,087,3,8 | 800 | A, K | 123-86-4 |
| 20. | н-Бутилбензол | 1-Фенилбутан |  |  |  |  | 0,054,10 | 100 | K | 104-51-8 |
| 21. | Бутилкарбитол | 2-(2-Бутокси) этоксиэтанол | 10 |  |  | 1,3 | 0,2 | 1002 2513 | K K | 112-34-5 |
| 22. | Бутилмеркаптан | 1-Бутантиол |  |  | 0,0004 |  | 0,0316 | 12 | K | 109-79-5 |
| 23. | втор-Бутилмеркаптан | Бутан-2-тиол |  |  |  |  | 0,01516 | 12 | K | 513-53-1 |
| 24. | Бутилметакрилат | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 30 |  | 0,04 | 0,01 | 0,217 | 100 | K | 97-88-1 |
| 25. | Бутиловый спирт | Бутан-1-ол | 30 | 10 | 0,1 |  | 0,23 0,087 | 100 | K K | 71-36-3 |
| 26. | Бутилцеллозольв | 2-Бутоксиэтанол | 5 |  |  | 0,5 | 0,2 | 1002 2011 | K K | 111-76-2 |
| 27. | Валериановая кислота | Пентановая кислота | 5 |  | 0,03 | 0,01 | 0,516 | 14 | K | 109-52-4 |
| 28. | Валериановый альдегид | Пентаналь |  |  | 0,03 |  | 0,01517 | 12 | K | 110-62-3 |
| 29. | Винилацетат | Этенилацетат | 30 | 10 | 0,15 |  | 0,084,10 | 400 | K | 108-05-4 |
| 30. | Гексан | н-Гексан | 900 | 300 | 60 | 7 | 12,14 | 1 500 | K | 110-54-3 |
| 31. | Гексен | Гекс-1-ен | 300 | 100 | 0,4 | 0,085 | 0,11 0,0614 | 60 500 | K K | 592-41-6 |
| 32. | Гексиловый спирт | Гексан-1-ол | 10 |  | 0,8 | 0,2 | 0,117 | 30 | K | 111-27-3 |
| 33. | Гептан | н-Гептан | 900 | 300 | 50 | 5 | 12,14 | 1 500 | K | 142-82-5 |
| 34. | Гептен | Гепт-1-ен | 300 | 100 | 0,35 | 0,065 | 0,1 | 601 50014 | K K | 592-76-7 |
| 35. | Гептиловый спирт | Гептан-1-ол | 10 |  |  |  | 0,217 | 30 | K | 111-70-6 |
| 36. | Декан | Декан | 900 | 300 | 50 | 5 | 1 | 1 5002 50011 | K K | 124-18-5 |
| 37. | Дибромхлорметан |  |  |  |  |  | 0,58 | 10 | A | 75-27-4 |
| 38. | Диизобутилкетон | 2,6-Диметил-гептан-4-он |  |  |  | 0,05 | 0,0415 | 60 | K | 108-83-8 |
| 39. | Диизопропиловый эфир | 2,2-Оксибис (пропан) | 100 |  |  | 0,4 | 0,1 | 506 25013 | K K | 108-20-3 |
| 40. | Диметилацетамид | N,N-Диметил-ацетамид | 3 | 1 | 0,2 | 0,006 | 0,26 0,513 | 100 20 | K K | 127-19-5 |
| 41. | Диметилсульфид | Диметилсульфид | 50 |  | 0,08 |  | 0,0116 | 280 | K | 75-18-3 |
| 42. | Диметилформамид | N,N-Диметил-формамид | 10 |  | 0,03 |  | 0,2 | 1002 7011 | K K | 68-12-2 |
| 43. | о-Дихлорбензол | 1,2-Дихлорбензол | 50 | 20 |  | 0,01 | 0,0815 | 100 | K | 25321-22-6 |
| 44. | Дихлорпропан | 1,2-Дихлорпропан | 10 |  |  | 0.18 | 120 0.0320 520 | 400 | К А Э | 78-87-5 |
| 45. | Дихлорэтан | 1,2-Дихлорэтан | 30 | 10 | 3 | 1 | 0,38 320 0,0220 520 | 300 400 | A К А Э | 107-06-2 |
| 46. | Дихлорэтилен | 1,1-Дихлорэтилен | 100 | 50 | 0,2 | 0,08 | 0,0120 0,0220 0,0520 | 400 | К А Э | 75-35-4 |
| 47. | Изоамиловый спирт | 2-Метил-бутанол-1 | 5 |  |  |  | 0,053 0,047 | 100 | K K | 6032-29-7 |
| 48. | Изобутилацетат | 1-Метилпропил-ацетат | 10 |  | 0,1 |  | 0,13 0,057 | 100 | K K | 110-19-0 |
| 49. | Изобутиловый спирт | 2-Метилпропан-1-ол | 10 |  | 0,1 |  | 0,053,7 0,38 | 100 300 | K A | 78-83-1 |
| 50. | Изомасляный альдегид | 2-Метил-пропаналь | 5 |  | 0,01 |  | 0,00817 0,00512 | 12 20 | K Э | 78-84-2 |
| 51. | Изооктиловый спирт | 2-Этил-1-гексанол | 10 |  | 0,15 |  | 0,54,10 | 100 | K | 104-76-7 |
| 52. | Изопрен | 2-Метил-1,3-бутадиен | 40 |  | 0,5 |  | 0,016 0,1013 | 200 250 | K K | 78-79-5 |
| 53. | Изопропилацетат | (1-Метил)ацетат | 200 | 50 |  | 0,1 | 0,0517 | 600 | K | 108-21-4 |
| 54. | Изопропилбензол (Кумол) | (1-Метилэтил) бензол | 150 | 50 | 0,014 |  | 0,051 0,0115 | 200 300 | K K | 98-82-8 |
| 55. | Изопропилмеркаптан | Пропан-2-тиол |  |  |  |  | 0,00716 | 12 | K | 75-33-2 |
| 56. | Изопропиловый спирт | Пропан-2-ол | 50 | 10 | 0,6 |  | 0,053 0,047 | 100 | K K | 67-63-0 |
| 57. | Изофорон | 3,3,5-Триметил-цикло-гек-2-ен-1-он | 1 |  |  | 0,01 | 0,2 | 506 1013 | K K | 78-59-1 |
| 58. | Каприловый альдегид | Октаналь |  |  | 0,02 |  | 0,317 | 12 | K | 124-13-0 |
| 59. | Капроновый альдегид | Гексаналь |  |  | 0,02 |  | 0,0517 | 12 | K | 66-25-1 |
| 60. | м-Крезол | 2-Гидрокси-1-метилбензол | 1,5 | 0,5 | 0,005 |  | 0,0156 0,2013 | 10 | K K | 108-39-4 |
| 61. | о-Крезол | 3-Гидрокси-1-метилбензол | 1,5 | 0,5 | 0,005 |  | 0,0156 0,2013 | 10 | K K | 95-48-7 |
| 62. | п-Крезол | 4-Гидрокси-1-метилбензол | 1,5 | 0,5 | 0,005 |  | 0,0156 0,2013 | 10 | K K | 106-44-5 |
| 63. | Кротоновый альдегид | Бут-2-еналь | 0,5 |  | 0,025 |  | 0,01517 | 12 | K | 123-73-9 |
| 64. | м-Ксилол | 1,3-Диметилбензол | 150 | 50 | 0,25 | 0,04 | 0,057,3 0,0120 | 400 | K АК | 108-38-3 |
| 65. | о-Ксилол | 1,2-Диметилбензол | 150 | 50 | 0,3 |  | 0,057,3 0,0120 | 400 | K АК | 95-47-6 |
| 66. | п-Ксилол | 1,4-Диметилбензол | 150 | 50 | 0,3 |  | 0,057,3 0,0120 | 400 | K АК | 106-42-3 |
| 67. | Масляный альдегид | Бутаналь | 5 |  | 0,015 | 0,0075 | 0,0117 0,00312 | 12 20 | K Э | 123-72-8 |
| 68. | Мезитилен | 1,3,5-Триметилбензол | 30 | 10 |  | 0,1 | 0,054,10 | 100 | K | 108-67-8 |
| 69. | Метил-2-пирролидон | 1-Метил-пирролидин-2-он | 100 |  |  | 0,3 | 1 | 2 0006 25013 | K K | 872-50-4 |
| 70. | Метилакрилат | Метилпроп-2-еноат | 15 | 5 | 0,01 |  | 0,084,10 | 400 | K | 96-33-3 |
| 71. | Метилаль | Диметоксиметан | 30 | 10 | 0,05 |  | 0,0217 | 290 | K | 109-87-5 |
| 72. | Метилацетат | Метилацетат | 100 |  | 0,07 |  | 0,084 0,0410 | 400 100 | K K | 79-20-9 |
| 73. | Метилбутилкетон | 2-Гексанон |  |  |  |  | 0,084,10 | 400 | K | 591-78-6 |
| 74. | Метилен хлористый | Дихлорметан | 100 | 50 | 8,8 | 0,6 | 11,15 0,0520 0,0120 | 3 000 430 | K К А | 75-09-2 |
| 75. | Метилизобутил-карбинол | 4-Метилпентан-2-ол | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,0514 | 60 | K | 108-11-2 |
| 76. | Метилизобутилкетон | 4-Метил-2-пентанон | 5 |  | 0,1 |  | 0,01516 | 12 | K | 108-10-1 |
| 77. | Метилмеркаптан | Метантиол | 0,8 |  | 0,006 |  | 0,00316 | 7 | K | 74-93-1 |
| 78. | Метилметакрилат | Метил-2-метил-проп-2-еноат | 20 | 10 | 0,1 | 0,01 | 0,051,10 0,088 | 100 300 | K A | 80-62-6 |
| 79. | Метиловый спирт | Метанол | 15 | 5 | 1 | 0,5 | 311 0,38,9 | 100 300 | K A | 67-56-1 |
| 80. | альфа-Метилстирол | (1-Метиэтенил) бензол | 5 |  | 0,04 |  | 0,054 0,0310 | 100 | K K | 98-83-9 |
| 81. | Метил-трет-амиловый эфир | 2-Метокси-2-метилбутан |  |  |  | 0,5 | 0,214 | 60 | K | 994-05-8 |
| 82. | Метил-трет-бутиловый эфир | 2-Метокси-2- метилпропан | 300 | 100 | 0,5 |  | 0,05 | 30006,5 80013 | K K | 1634-04-4 |
| 83. | Метилцеллозольв | 2-Метоксиэтанол |  | 10 |  | 0,3 | 0,42 0,311 | 100 70 | K K | 109-86-4 |
| 84. | Метилциклогексан |  | 50 |  | 50 | 5 | 0,1 | 2006 6013 | K K | 108-87-2 |
| 85. | Метилэтилкетон | 2-Бутанон | 400 | 200 |  | 0,1 | 0,087,3 | 800 | K | 78-93-3 |
| 86. | Нафталин | Нафтен | 20 |  | 0,007 |  | 0,1 | 1006 3013 | K K | 91-20-3 |
| 87. | Нитробензол | Нитробензол | 6 | 3 | 0,008 |  | 0,517 | 18 | K | 98-95-3 |
| 88. | Нонан | н-Нонан | 900 | 300 | 50 | 5 | 12,14 | 1 500 | K | 111-84-2 |
| 89. | Окись этилена | Эпоксиэтан | 3 | 1 | 0,3 | 0,03 | 0,17,3 | 100 | K | 75-21-8 |
| 90. | Октан | н-Октан | 900 | 300 | 50 | 5 | 12,14 | 1 500 | K | 111-65-9 |
| 91. | Октен | Окт-1-ен | 300 | 100 |  |  | 0,1 | 601 50014 | K K | 111-66-0 |
| 92. | Пеларгоновый альдегид | Нонаналь |  |  | 0,02 |  | 0,817 | 12 | K | 124-19-6 |
| 93. | Пентан | н-Пентан | 900 | 300 | 100 | 25 | 11,14 | 1 500 | K | 109-66-0 |
| 94. | Пентен | Пент-1-ен | 300 | 100 | 1,5 |  | 0,114 | 500 | K | 109-67-1 |
| 95. | Перхлорэтилен | Тетрахлорэтилен | 30 | 10 | 0,5 | 0,06 | 0,052 0,0315 0,0120 0,0320 0,0120 | 60 120 510 510 15 | K K К А Э | 127-18-4 |
| 96. | Пропан |  | 900 | 300 | 200 | 50 | 0,59 | 500 | A | 74-98-6 |
| 97. | Пропилацетат | Пропилацетат | 200 |  | 0,1 |  | 0,084 0,0510 | 400 | K | 109-60-4 |
| 98. | Пропилбензол | н-Пропилбензол |  |  |  |  | 0,051 0,02515 | 200 60 | K K | 103-65-1 |
| 99. | Пропилен | Пропен | 300 | 100 | 3 |  | 0,16,14 | 500 | K | 115-07-1 |
| 100. | Пропилмеркаптан | Пропан-1-тиол |  |  |  | 0,00015 | 0,0116 | 12 | K | 107-03-9 |
| 101. | Пропиловый спирт | Пропан-1-ол | 30 | 10 | 0,3 |  | 0,23 0,157 | 100 | K K | 71-23-8 |
| 102. | Пропионовый альдегид | Пропаналь | 5 |  | 0,01 |  | 0,16,13 0,00512 | 506 2013 2012 | K K Э | 123-38-6 |
| 103. | Псевдокумол | 1,2,4-Триметилбензол | 30 | 10 | 0,04 | 0,015 | 0,054 0,0210 | 100 | K K | 95-63-6 |
| 104. | Сероводород | Дигидросульфид | 10 |  | 0,008 |  | 0,016 0,0413 | 100 30 | K K | 7783-06-4 |
| 105. | Сероуглерод | Углерод дисульфид | 10 | 3 | 0,03 |  | 0,052 0,01511 | 60 50 | K K | 75-15-0 |
| 106. | Скипидар | масло Терпентинное | 600 | 300 | 2 | 1 | 0,08 | 4004 80014 | K K | 8006-64-2 |
| 107. | Стирол | Этенилбензол | 30 | 10 | 0,04 |  | 0,052 0,0215 | 60 4 000 | K K | 100-42-5 |
| 108. | Тетрагидрофуран | Тетраметиленоксид | 100 |  | 0,2 |  | 0,05 | 5006 35013 | K K | 109-99-9 |
| 109. | Толуол | Метилбензол | 150 | 50 | 0,6 |  | 0,053,7, 10,11,13-17 0,18 0,0120 | 400 | K A АК | 108-88-3 |
| 110. | Трихлорэтилен | Трихлорэтен | 30 | 10 | 4 | 1 | 0,05 0,0320 0,0720 | 2001 11015 470 110 | K K АК Э | 79-01-6 |
| 111. | Уайт-спирит |  | 900 | 300 |  | 1 | 0,519 | 1 500 | К | 8052-41-3 |
| 112. | Уксусная кислота | Этановая кислота | 5 |  | 0,2 | 0,06 | 1 | 2006 8014 | K K | 64-19-7 |
| 113. | Фенол | Гидроксибензол | 1 | 0,3 | 0,01 | 0,006 | 0,0156 0,1013 0,28 | 10 | K K A | 108-95-2 |
| 114. | Формальдегид | Метаналь | 0,5 |  | 0,05 | 0,01 | 0,28 0,00112 | 10 2 | A Э | 50-00-0 |
| 115. | Фурфуриловый спирт | Фур-2-илметанол | 0,5 |  | 0,1 | 0,05 | 0,26,13 | 10 | K | 98-00-0 |
| 116. | Фурфурол | Фуран-2-альдегид | 10 |  | 0,08 | 0,04 | 0,2 | 506 10013 | K K | 98-01-1 |
| 117. | Хлорбензол | Хлорбензол | 100 | 50 | 0,1 |  | 0,051 0,0315 | 200 400 | K K | 108-90-7 |
| 118. | Хлористый винил | Хлорэтен | 5 | 1 |  | 0,04 | 0,05 | 301 2015 | K K | 75-01-4 |
| 119. | Хлористый метил | Хлорметан | 10 | 5 |  | 0,06 | 15 | 800 | K | 74-87-3 |
| 120. | Хлороформ | Трихлорметан | 10 | 5 | 0,1 | 0,03 | 0,38 0,0720 0,0220 | 100 500 110 | A А Э | 67-66-3 |
| 121. | о-Хлортолуол | 2-Хлор-1-метилбензол | 30 | 10 |  |  | 0,0515 | 100 | K | 95-49-8 |
| 122. | Циклогексан | Гексагидробензол | 80 |  | 1,4 |  | 0,08 | 4004 30014 | K K | 110-82-7 |
| 123. | Циклогексанол | Гексалин |  |  | 0,06 |  | 0,05 | 1006 1013 | K K | 108-93-0 |
| 124. | Циклогексанон | Циклогексанон | 30 | 10 | 0,04 |  | 0,17,3 | 100 | K | 108-94-1 |
| 125. | Циклопентанон | Циклопентанон |  |  |  |  | 0,115 | 70 | K | 120-92-3 |
| 126. | Четырёххлористый ацетилен | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 5 |  | 0,06 | 0,01 | 120 0,120 0,0320 | 500 500 110 | К А Э | 79-34-5 |
| 127. | Четырёххлористый углерод | Тетрахлорметан | 20 | 10 | 4 | 0,04 | 0,38 0,520 0,0120 | 300 510 5 | A А Э | 56-23-5 |
| 128. | Энантовый альдегид | Гептаналь |  |  | 0,01 |  | 0,0717 | 12 | K | 111-71-7 |
| 129. | Эпихлоргидрин | (Хлорметил) оксиран | 2 | 1 | 0,04 | 0,004 | 0,17,3 | 100 | K | 106-89-8 |
| 130. | Этан |  | 900 | 300 |  | 50 | 0,59 | 1 000 | A | 74-84-0 |
| 131. | Этилакрилат | Этилпроп-2-еноат | 15 | 5 | 0,0007 |  | 0,115 | 70 | K | 140-88-5 |
| 132. | Этилацетат | Этилацетат | 200 | 50 | 0,1 |  | 0,087,3 | 800 | K | 141-78-6 |
| 133. | Этилбензол | Этилбензол | 150 | 50 | 0,02 |  | 0,051 0,0115 | 200 300 | K K | 100-41-4 |
| 134. | Этилен | Этен | 300 | 100 | 3,0 |  | 0,16,14 | 500 | K | 74-85-1 |
| 135. | Этиленхлоргидрин | 2-Хлорэтанол | 0,5 |  |  | 0,01 | 0,24,10 | 200 | K | 107-07-3 |
| 136. | Этилмеркаптан | Этантиол | 1 |  | 0,00005 |  | 0,00516 | 12 | K | 75-08-1 |
| 137. | Этиловый спирт | Этанол | 2 000 | 1 000 | 5 |  | 1 | 2 0001 3 00011 | K K | 64-17-5 |
| 138. | Этиловый эфир | Этоксиэтан | 900 | 300 | 1 | 0,6 | 0,14,10 | 1 000 | K | 60-29-7 |
| 139. | Этилформиат |  |  |  |  | 0,02 | 0,115 0,38 | 350 300 | K A | 109-94-4 |
| 140. | Этилхлорид | Хлорэтан | 50 |  | 0,2 |  | 0,24 | 200 | К | 75-00-3 |
| 141. | Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол | 30 | 10 |  | 0,7 | 0,2 | 1002 7011 | K K | 110-80-5 |

(вернуться в начало документа)

Верхний индекс в колонке «Аттестованный диапазон концентраций» означает порядковый номер методики измерения в перечне аттестованных методик измерений.

Обозначения в колонке «Тип детектора»: А – ФИД(Ar), K – ФИД(Kr), Э – электронно-захватный детектор.

#### При анализе крезолов, нафталина и фенола (в таблице приведены красным шрифтом) необходимо использовать прогреваемый кран-дозатор, который не входит в стандартную комплектацию. Установка прогреваемого крана-дозатора возможна только при изготовлении хроматографа, поэтому приборы, изготовленные без учёта данной опции, соответствующей модернизации не подлежат.

#### Анализ анилина, бензальдегида, бутилкарбитола, крезолов, нафталина и фенола (строчки в таблице  залиты бежево-оранжевым фоном), требует использования исключительно слабо полярной хроматографической колонки, например, SE-30 с толщиной фазы не более 0,5 мкм.

#### Времена выхода бутилцеллозольва, изооктилового спирта, изофорона, метил-2-пирролидона, фурфурилового спирта и фурфурола, строки с которыми в таблице залиты жёлтым фоном, на разделительной колонке FFAP очень велики. Для этих веществ рекомендуется использовать неполярную колонку SE.

Диметилацетамид, диметилформамид и уксусная кислота, строчки в таблице залиты розоватым фоном, плохо делятся на колонке SE. Для этих веществ желательно использовать колонку FFAP.

Для веществ, строчки в таблице с которыми залиты зелёным фоном, целесообразно использовать колонку типа 624 или SE с толщиной фазы не менее 3 мкм.

Для формальдегида, залит фиолетовым фоном, желательно использовать колонку WAX или,  для детектора ФИД(Ar), SE с толщиной фазы не менее 3 мкм.

#### Таблица 1.1. Перечень веществ и аттестованные диапазоны концентраций при использовании МИ ФР.1.31.2021.40542

| №№ | Название вещества | ПДК (ОБУВ), мг/м3 | Аттестованный диапазон концентраций, мг/м3 | Тип детек-тора | CAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочей зоны | Атмосферы |  |  |  |
|  | Традиционное | По номенклатуре IUPAC | Макс. разовая | Средне-сменная | Макс. разовая | Средне-суточная | Мин. | Макс. |  |  |
| 13. | Бензол | Бензол | 15 | 5 | 0,3 | 0,06 | 0,00218 | 10 | K | 71-43-2 |
| 30. | Гексан | н-Гексан | 900 | 300 | 60 | 7 | 0,00218 | 1 500 | K | 110-54-3 |
| 33. | Гептан | н-Гептан | 900 | 300 | 50 | 5 | 0,00218 | 1 500 | K | 142-82-5 |
| 36. | Декан | Декан | 900 | 300 | 50 | 5 | 0,00218 | 1 500 | K | 124-18-5 |
| 64. | м-Ксилол | 1,3-Диметилбензол | 150 | 50 | 0,25 | 0,04 | 0,00218 | 400 | K | 108-38-3 |
| 65. | о-Ксилол | 1,2-Диметилбензол | 150 | 50 | 0,3 |  | 0,00218 | 400 | K | 95-47-6 |
| 66. | п-Ксилол | 1,4-Диметилбензол | 150 | 50 | 0,3 |  | 0,00218 | 400 | K | 106-42-3 |
| 88. | Нонан | н-Нонан | 900 | 300 | 50 | 5 | 0,00218 | 1 500 | K | 111-84-2 |
| 90. | Октан | н-Октан | 900 | 300 | 50 | 5 | 0,00218 | 1 500 | K | 111-65-9 |
| 107. | Стирол | Этенилбензол | 30 | 10 | 0,04 |  | 0,00218 | 60 | K K | 100-42-5 |
| 109. | Толуол | Метилбензол | 150 | 50 | 0,6 |  | 0,00218 | 400 | K | 108-88-3 |
| 113. | Фенол | Гидроксибензол | 1 | 0,3 | 0,01 | 0,006 | 0,00218 | 10 | К | 108-95-2 |
| 117. | Хлорбензол | Хлорбензол | 100 | 50 | 0,1 |  | 0,00218 | 200 | K | 108-90-7 |
| 133. | Этилбензол | Этилбензол | 150 | 50 | 0,02 |  | 0,00218 | 200 | K | 100-41-4 |

МИ ФР.1.31.2021.40542 используется в хроматографах, предназначенных для мониторинга качества атмосферного воздуха, например, в целях Росгидромета по РД.52.04.840-2015.  МИ обеспечивает проведение циклических измерений требуемых веществ с ультра малыми концентрациями за период 20 минут.

#### Таблица 2. Перечень веществ с аттестованными методиками анализа в воде для хроматографов ФГХ

| Название вещества | ПДК в воде, мг/л хоз-пит. / рыбохоз. | Аттестованный диапазон концентраций, мг/л | Тип детек-тора | CAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Традиционное | По номенклатуре IUPAC |  | Мин. | Макс. |  |  |
| 1. | Акролеин | Проп-2-ен-1-аль | 0,02 / – | 0,0051 0,014 | 1 0,1 | K Э | 107-02-8 |
| 2. | Аллиловый спирт | 2-Пропен-1-ол | 0,1 / – | 0,11 | 50 | K | 107-18-6 |
| 3. | Амиловый спирт | Пентан-1-ол | 1,5 / – | 0,11 | 50 | K | 71-41-0 |
| 4. | Ацетальдегид | Этаналь | 0,2 / 0,25 | 0,052 0,014 | 20 1 | K Э | 75-07-0 |
| 5. | Ацетон | Пропан-2-он | 2,2 / 0,05 | 0,022 0,15 | 50 500 | K | 67-64-1 |
| 6. | Бензол | Бензол | 0,001 / 0,5 | 0,00012 0,15 | 1 50 | K | 71-43-2 |
| 7. | Бромдихлорметан |  | 0,03 / – | 0,016 0,0043 0,00083 0,016 | 36 0,23 0,153 1,56 | К А Э А Э | 75-27-4 |
| 8. | Бромоформ | Трибромметан | – / 0,001 | 0,036 0,0053 | 106 13 | А Э Э | 75-25-2 |
| 9. | Бутилацетат | Бутилацетат | 0,1 / 0,3 | 0,042 | 50 | K | 123-86-4 |
| 10. | Бутиловый спирт | Бутан-1-ол | 0,1 / 0,03 | 0,071 0,15 | 50 500 | K | 71-36-3 |
| 11. | втор-Бутиловый спирт | Бутан-2-ол | 0,2 | 0,15 | 500 | K | 78-92-2 |
| 12. | Дибромхлорметан |  | 0,03 / – | 0,0013 0,016 | 0,43 0,46 | Э А Э | 75-27-4 |
| 13. | Дихлорпропан | 1,2-Дихлорпропан | 0,02 / 0,05 | 0,0076 | 26 | К А | 78-87-5 |
| 14. | Дихлорэтан | 1,2-Дихлорэтан | 0,003 / 0,1 | 0,016 0,0016 0,33 | 0,26 0,26 303 | К А Э | 107-06-2 |
| 15. | Дихлорэтилен | 1,1-Дихлорэтилен | 0,05 / 0,1 | 0,013 0,016 | 0,53 36 | А А | 75-35-4 |
| 16. | Изоамиловый спирт | Пентан-2-ол |  | 0,051 | 50 | K | 123-51-3 |
| 17. | Изобутиловый спирт | 2-Метилпропан-1-ол | 0,15 / 2,4 | 0,071 | 50 | K | 78-83-1 |
| 18. | Изомасляный альдегид | 2-метилпропаналь |  | 0,014 | 1,2 | Э | 78-84-2 |
| 19. | Изопропилбензол | (1-Метилэтил)бензол | 0,1 / 0,1 | 0,022 | 3 | K | 98-82-8 |
| 20. | Изопропиловый спирт | Пропан-2-ол | 0,25 / 0,01 | 0,031 0,15 | 50 500 | K | 67-63-0 |
| 21. | м-Ксилол | 1,3-Диметилбензол | 0,05 / – | 0,022 | 6 | K | 108-38-3 |
| 22. | о-Ксилол | 1,2-Диметилбензол | 0,05 / 0,05 | 0,022 | 6 | K | 95-47-6 |
| 23. | п-Ксилол | 1,4-Диметилбензол | 0,05 / 0,005 | 0,022 | 6 | K | 106-42-3 |
| 24. | Метилакрилат | Метилпроп-2-еноат | 0,02 / 0,001 | 0,0076 | 26 | К,А | 96-33-3 |
| 25. | Масляный альдегид | Бутаналь | – / 0,24 | 0,014 | 1 | Э | 123-72-8 |
| 26. | Метилен хлористый | Дихлорметан | 0,02 / 9,4 | 0,0076 0,012 0,00053 0,33 | 26 102 0,033 303 | K K А Э | 75-09-2 |
| 27. | Метилметакрилат | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 0,01 / 0,001 | 0,0052 | 2 | K | 80-62-6 |
| 28. | Метиловый спирт | Метанол | 3 / 0,1 | 0,053 0,15 | 10 500 | А К | 67-56-1 |
| 29. | альфа-Метилстирол | (1-Метиэтенил) бензол | 0,1 / – | 0,036 | 10 | К,А | 98-83-9 |
| 30. | Метил-трет-бутиловый эфир | 2-Метокси-2-метилпропан | – / 0,001 | 0,016 | 3 | К,А | 1634-04-4 |
| 31. | Метилэтилкетон | 2-Бутанон | 1 / – | 0,22 | 50 | K | 78-93-3 |
| 32. | Нафталин | Нафтен | 0,01 / 0,004 | 0,0036 | 1 | К | 91-20-3 |
| 33. | Нитробензол | Нитробензол | 0,01 / 0,01 | 0,036 0,0066 | 1 | К А | 98-95-3 |
| 34. | Перхлорэтилен | Тетрахлорэтен | 0,005 / 0,16 | 0,00011 0,00053 0,0026 | 11 0,43 0,16 | K Э K, А,Э | 127-18-4 |
| 35. | Пропилбензол | н-Пропилбензол | 0,2 / – | 0,022 | 3 | K | 103-65-1 |
| 36. | Пропиловый спирт | Пропан-1-ол | 0,25 / – | 0,041 0,15 | 50 500 | K | 71-23-8 |
| 37. | Пропионовый альдегид | Пропаналь |  | 0,014 | 1 | Э | 123-38-6 |
| 38. | Псевдокумол | 1,2,4-Триметилбензол | – / 0,5 | 0,022 | 5 | K | 95-63-6 |
| 39. | Стирол | Этенилбензол | 0,02 / 0,1 | 0,012 | 10 | K | 100-42-5 |
| 40. | Толуол | Метилбензол | 0,024 / 0,5 | 0,0042 0,15 | 2 50 | K | 108-88-3 |
| 41. | Трихлорэтилен | Трихлорэтен | 0,005 / 0,01 | 0,0011 0,0023 0,0026 | 11 0,63 0,16 | K Э К, А,Э | 79-01-6 |
| 42. | Формальдегид | Метаналь | 0,05 / 0,1 | 0,0024 | 1 | Э | 50-00-0 |
| 43. | Хлорбензол | Хлорбензол | 0,02 / 0,001 | 0,00052 | 2 | K | 108-90-7 |
| 44. | Хлороформ | Трихлорметан | 0,06 / 0,005 | 0,0013 0,00153 0,076 | 0,33 0,33 206 | А Э А,Э | 67-66-3 |
| 45. | Циклогексанон | Циклогексанон | 0,2 / 0,0005 | 0,11 | 10 | K | 108-94-1 |
| 46. | Четырёххлористый ацетилен | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | – / 0,05 | 0,076 | 20 | К | 79-34-5 |
| 47. | Четырёхлористый углерод | Тетрахлорметан | 0,002 / 0,001 | 0,00076 0,00053 | 0,26 0,007 | А,Э Э | 56-23-5 |
| 48. | Этилацетат | Этилацетат | 0,2 / 0,2 | 0,12 | 50 | K | 141-78-6 |
| 49. | Этилбензол | Этилбензол | 0,002 / 0,001 | 0,0012 | 5 | K | 100-41-4 |
| 50. | Этиловый спирт | Этанол | – / 0,01 | 11 0,15 | 10 000 500 | K | 64-17-5 |

(вернуться в начало документа)

Верхний индекс в колонке «Аттестованный диапазон концентраций» означает порядковый номер методики измерения в перечне аттестованных методик измерений.